11/SPMED/2017  		        Załącznik nr 1b do SIWZ

Załącznik nr  1 do umowy

Dla części  nr 3 zamówienia

- FORMULARZ - OFERTOWY (strona pierwsza)

- Wykonawca : ......................................................................................................................

Adres : ................................................................................................................................

Dane kontaktowe : Nr telefonu : …..………………. nr faxu : …….………………………

adres e-mail : .................................................................................

składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ

tj.  respiratorów transportowych

Marka/producent ………………….., typ i model ……………… rok produkcji……………..

wersja, wariant .......................................................................    (zgodnie z certyfikatem)

Wykonawca oświadcza, że;

- Oferowany przedmiot zamówienia jest nowy, wyprodukowany w …………….roku, spełnia wymagania określone w SIWZ oraz posiada Deklaracja Zgodności lub  Certyfikat CE zgodności z Dyrektywą 93/42/EEC

- Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie do  …………dni (max do 30 dni) od daty zawarcia umowy.

- Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ………………..miesięcy (min. 24 miesiące).

- Zapewnię bezpłatny serwis przedmiotu umowy w okresie gwarancji obejmujący usuwanie awarii (lub dostarczenie sprawnego urządzenia o takich samych parametrach ) wynikającej z wady przedmiotu umowy dostarczonego przez  Wykonawcę.

- Adres serwisu ………………………………………………………………………………………………..,

numery telefonów, faksów, adresy e-mail do zgłaszania awarii : telefon:……………………..........., fax: ………………………………, e-mail :………………………………………

- Akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.

- Cena przedmiotu zamówienia (bez podatku VAT) zawiera  wszystkie koszty  wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego za wyjątkiem podatku VAT.

- Wniosłem wymagane wadium w wysokości ..................... PLN, w formie .................................... .

które należy zwrócić na adres / konto .............................................................................................

- Osoba do kontaktów z Zamawiającym ( wpisać imię i nazwisko, tel, e-mail) …………………………………………………………………………………………………………………..

- Osoba, która będzie podpisywać umowę w przypadku wybrania oferty – podać imię i nazwisko oraz stanowisko…………………………………………………

- Zamówienie zrealizuje sam / przy udziale podwykonawców *

  - określenie części zamówienia, których wykonanie  Wykonawca zamierza powierzyć  podwykonawcom (jeżeli części te realizowane są z udziałem podwykonawców):

………………………………………………………………………………………………

  - podać firmy, które będą podwykonawcami części zamówienia określonej w pkt.11a.

- Firma , którą reprezentuję jest / nie jest *  małym, średnim przedsiębiorstwem w odniesieniu do Ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej(tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1829 )

* / niepotrzebne skreślić

………………………………

(podpis Wykonawcy)

11/SPMED/2017

Załącznik nr 1b do siwz

Dla części  nr 3 zamówienia      					        	Załącznik nr 1 do umowy

FORMULARZ – OFERTOWY (strona druga)

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Wartość jednostkowa netto (bez VAT) | Podatek VAT (PLN) | Cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT) | Wartość netto (bez VAT) Kol.3x4 | Podatek VAT (PLN) Kol.3x5 | Cena brutto (z podatkiem VAT) Kol.3x6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Respiratory transportowe | 2 |  |  |  |  |  |  |

1.	Cena przedmiotu zamówienia  :

a)  	wartość netto (bez podatku VAT) kol.7   :……….……...……...........PLN

(słownie: ...........................................................................................................................)

b)  	podatek VAT kol. 8: ………………......PLN

(słownie: ...........................................................................................................................)

c) 	cena brutto  ( z podatkiem VAT), kol.9 :	.….............…….. PLN

(słownie: .........................................................................................................................)

………………………………

(podpis Wykonawcy)

11/SPMED/2017

Załącznik nr 1b do SIWZ

Dla części nr 3 zamówienia   					      		Załącznik nr 1 do umowy

FORMULARZ - OFERTA ( strona trzecia)

|  | ## Wymagane minimalne parametry ## respiratora transportowego | ## Wpisać ## Tak/ Nie | Wpisać parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | ## 3 | 4 |
|  | ## Producent |  |  |
|  | ## Nazwa, typ |  |  |
|  | ## Kraj pochodzenia |  |  |
|  | ## Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017r. |  |  |
| 1 | Wentylacja dorosłych i dzieci o masie ciała powyżej 20kg |  |  |
| 2. | ## Parametry wentylacji : |  |  |
| a) | objętość oddechowa w zakresie nie mniejszym niż 0,3 litra do 1,3 litra |  |  |
| b) | regulacja częstości oddechów w zakresie nie mniejszym niż 10-20 oddechów/min |  |  |
| c) | regulacja objętości oddechowej powiązana z regulacją częstości oddechowej |  |  |
| d) | wartości stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej: 45% lub 100%, 50%lub100%, 60% lub 100% |  |  |
| 3. | Moduł sterowania : |  |  |
| a) | zasilanie pneumatyczne z butli tlenowej |  |  |
| b) | zużycie tlenu nie większe niż 0,5 l/min + objętość minutowa wentylacji |  |  |
| c) | ciśnienie źródła zasilania w zakresie nie mniejszym niż 280-600 kPa |  |  |
| 4. | ## Układ pomiaru ciśnienia i alarmów : |  |  |
| a) | ## manometr z zakresem pomiaru nie mniejszym niż – 10cm H20 do 100cm H20 |  |  |
| b) | alarm dźwiękowy nadmiernego wzrostu ciśnienia w obwodzie oddechowym |  |  |
| c) | wskaźnik spadku ciśnienia zasilania |  |  |
| 5. | ## Obwód oddechowy : |  |  |
| a) | ## rury oddechowe 1x użytku |  |  |
| b) | możliwość wykonywania oddechów spontanicznych (tryb na żądanie) |  |  |
| c) | zastawka bezpieczeństwa ograniczająca ciśnienie w układzie oddechowym do 40 cm H2O |  |  |
| d) | sygnalizacja dźwiękowa otwarcia zastawki bezpieczeństwa |  |  |
| e) | zastawka PEEP regulowana w zakresie nie mniejszym niż 5-20 cm H2 0 |  |  |
| 6. | ## Zakres temperatur stosowania: |  |  |
| a) | ## minimalna temperatura stosowania nie wyższa niż –10ºC |  |  |
| b) | ## maksymalna temperatura stosowania nie niższa niż 40ºC |  |  |
| 7. | Waga urządzenia bez układu pacjenta nie większa niż 3,0 kg Parametr punktowany. |  |  |
| 8. | W zestawie a aparatem: |  |  |
| a) | Rura oddechowa pacjenta jednorazowego użytku – 10 szt. Zastawka pacjenta i zawór PEEP /z możliwością sterylizacji w autoklawie/- 1 szt |  |  |
| b) | przewód zasilający z końcówką szybkozłączką typ AGA- 1 szt. |  |  |
| c) | uchwyt do mocowania aparatu na ścianie karetki, lub na szynie Modura |  |  |
| 9 | Szkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie opisanym w instrukcji użytkowania |  |  |
| 10 | Przegląd techniczny, bezpłatny w ramach gwarancji, wykonany przez autoryzowany serwis w po kolejnych 12-tu miesiącach użytkowania aparatu, w okresie gwarancji |  |  |
| 11 | Gwarantowany czas reakcji od zgłoszenia awarii do jej usunięcia do 7 dni roboczych |  |  |
| 12 | W okresie gwarancji przesłanie aparatu do naprawy lub przyjazd serwisanta będzie na koszt Wykonawcy |  |  |
| 13 | Instrukcja obsługi w języku polskim dołączona do dostawy |  |  |
| 14 | Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności z Dyrektywą UE 93/42/EWG na aparat– dołączona na wezwanie |  |  |
| 15 | Folder aparatu – dołączony do oferty |  |  |
| 16 | Gwarancja min. 24 miesiące oraz karta gwarancyjna - dołączona do dostawy |  |  |

Wykonawca oświadcza, że sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją użytkowania nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

.....................................................

podpis Wykonawcy