3/SPMED/2018 							Załącznik nr 1a do SIWZ

Załącznik nr  1 do umowy

Dla części  nr 2 zamówienia

- FORMULARZ - OFERTOWY (strona pierwsza)

- Wykonawca : ......................................................................................................................

Adres : ................................................................................................................................

Dane kontaktowe : Nr telefonu : …..………………. nr faxu : …….………………………

adres e-mail : .................................................................................

składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ

tj.  defibrylatorów transportowych

Marka/producent ………………….., typ i model ……………… rok produkcji……………..

wersja, wariant .......................................................................    (zgodnie z certyfikatem)

Wykonawca oświadcza, że;

- Oferowany przedmiot zamówienia jest nowy, wyprodukowany w …………….roku, spełnia wymagania określone w SIWZ.

- Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie do  …………dni (max do 30 dni) od daty zawarcia umowy.

- Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ………………..miesięcy (min. 24 miesiące).

- Zapewnię bezpłatny serwis przedmiotu umowy w okresie gwarancji obejmujący usuwanie awarii (lub dostarczenie sprawnego urządzenia o takich samych parametrach ) wynikającej z wady przedmiotu umowy dostarczonego przez  Wykonawcę.

- Adres serwisu ………………………………………………………………………………………………..,

numery telefonów, faksów, adresy e-mail do zgłaszania awarii : telefon:……………………..........., fax: ………………………………, e-mail :………………………………………

- Akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.

- Cena przedmiotu zamówienia (bez podatku VAT) zawiera  wszystkie koszty  wykonania zamówienia 
i realizacji przyszłego świadczenia umownego za wyjątkiem podatku VAT.

- Wniosłem wymagane wadium w wysokości ..................... PLN, w formie ............................................ .

które należy zwrócić na adres / konto ..................................................................................................

- Osoba do kontaktów z Zamawiającym ( wpisać imię i nazwisko) ………………………………………….

- Osoba, która będzie podpisywać umowę w przypadku wybrania oferty – podać imię i nazwisko oraz stanowisko…………………………………………………

- Zamówienie zrealizuje sam / przy udziale podwykonawców *

- Firma , którą reprezentuję jest / nie jest *  małym, średnim przedsiębiorstwem w odniesieniu do Ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej(tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1829 )

* / niepotrzebne skreślić

………………………………

podpis Wykonawcy

3/SPMED/2018

Załącznik nr 1a do siwz

Załącznik nr 1 do umowy

Dla części  nr 2 zamówienia

FORMULARZ – OFERTOWY (strona druga)

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Wartość jednostkowa netto (bez VAT) | Podatek VAT (PLN) | Cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT) | Wartość netto (bez VAT) Kol.3x4 | Podatek VAT (PLN) Kol.3x5 | Cena brutto (z podatkiem VAT) Kol.3x6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Defibrylatory transportowe | 3 |  |  |  |  |  |  |

1.	Cena przedmiotu zamówienia  :

a)  	wartość netto (bez podatku VAT) kol.7   :……….……...……...........PLN

(słownie: ...........................................................................................................................)

b)  	podatek VAT kol. 8: ………………......PLN

(słownie: ...........................................................................................................................)

c) 	cena brutto  ( z podatkiem VAT), kol.9 :	.….............…….. PLN

(słownie: .........................................................................................................................)

………………………………

(podpis Wykonawcy)

3/SPMED/2018

Załącznik nr 1a do siwz

Dla części  nr 2 zamówienia							Załącznik nr 1 do umowy

FORMULARZ-OFERTOWY (strona trzecia)

|  | # Producent |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Nazwa i typ |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| L.p. | Wymagane minimalne parametry | Czy spełnia wpisać TAK / NIE | Opis oferowanych parametrów - opisać w każdym wierszu |
|  | # Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż w 2018r. |  |  |
|  | # Aparat przenośny z torbą transportową i uchwytem karetkowym (ściennym) |  |  |
|  | Zasilanie: - z akumulatorów bez efektu pamięci. Czas pracy z akumulatorów zainstalowanych w aparacie – min. 180 minut monitorowania lub minimum 40 defibrylacji energią maksymalną - wymagane - zasilanie z instalacji elektrycznej karetki 12 V DC – opcja punktowana. Parametr punktowany: Zasilanie tylko z akumulatorów - 0 pkt. Zasilanie z akumulatorów i instalacji karetki 12V DC – 10 pkt. |  |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna |  |  |
|  | Tryb manualny i półautomatyczny defibrylacji |  |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii co najmniej od 5 do 200 J |  |  |
|  | Dostępne poziomy energii zewnętrznej minimum 20 – Parametr punktowany : 20 poziomów – 0 pkt., powyżej 20 poziomów – 5 pkt. |  |  |
|  | Automatyczna kompensacja napięciowa lub prądowa impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji przy pomocy łyżek i elektrod naklejanych |  |  |
|  | Możliwość wyboru poziomu energii, ładowania, wyzwolenia impulsu defibrylacyjnego i sterowania wydrukiem za pomocą łyżek twardych, jak również za pomocą panelu czołowego. |  |  |
|  | Defibrylacja przez łyżki twarde i elektrody naklejane, w wyposażeniu łyżki dziecięce. |  |  |
|  | # Stymulacja przezskórna |  |  |
|  | # Częstość impulsów/minutę min. 40 do 170 |  |  |
|  | # Regulacja prądu stymulacji min. 10 do 140 mA |  |  |
|  | Moduł 3 i 12 odprowadzeń EKG |  |  |
|  | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG |  |  |
|  | Alarmy częstości akcji serca |  |  |
|  | # Prezentacja zapisu na ekranie kolorowym LCD |  |  |
|  | # Przekątna ekranu minimum 8” cali – # Parametr punktowany: Przekątna 8” cali – 0 pkt. przekątna powyżej 8” cali- 5 pkt. |  |  |
|  | Wydruk EKG , szerokość minimum 75 mm |  |  |
|  | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych |  |  |
|  | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia lub automatyczny test sprawności przeprowadzony bezpośrednio po włączeniu aparatu oraz okresowo w czasie jego pracy |  |  |
|  | Defibrylator posiadający kartę Bluetooth umożliwiający współpracę z tabletami działającymi w środowisku Windows XP, 7 |  |  |
|  | Karta Bluetooth typu PCMCIA lub moduł bluetooth w postaci wewnętrznej (integralnej) karty zainstalowanej w defibrylatorze umożliwiający bezprzewodową komunikację pomiędzy defibrylatorem a tabletem działającym w środowisku Windows XP,7 |  |  |
|  | Defibrylator posiadający aplikacje nadawczą umożliwiającą współpracę z tabletami działającymi w środowisku Windows XP,7 |  |  |
|  | Aplikacja umożliwia będzie wysyłanie zapisu 12- odprowadzeń EKG oraz innych danych medycznych poprzez tablet Xplore działający w środowisku Windows XP,7 - Centralnego Serwera Systemu.Aplikacja nie może przekroczyć 10% obciążenia procesora, jak również nie może wykorzystać więcej niż 10MB pamięci operacyjnej. |  |  |
|  | Defibrylator umożliwiający transmisję danych medycznych ( zapisu 12-odprowadzeniowego ) |  |  |
|  | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający transmisję danych zapisu 12-odprowadzęń EKG za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej do aplikacji odbiorczych znajdujących się w Pracowniach Hemodynamiki - w ramach istniejącego jednolitego systemu telemedycznego w ostrych zespołach wieńcowych w Małopolsce |  |  |
|  | Defibrylator umożliwiający transmisję danych medycznych ( zapisu 12-odprowadzeniowego EKG ) za pośrednictwem tabletu do aplikacji odbiorczych znajdujących się w Pracowniach Hemodynamiki - w ramach istniejącego jednolitego systemu telemedycznego w ostrych zespołach wieńcowych w Małopolsce |  |  |
|  | Aparat z zabezpieczeniem w zakresie min. IP x4 |  |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |
|  | Kabel 12-odpr.- 1 szt. |  |  |
|  | Łyżki dziecięce |  |  |
|  | Akumulatory wymienne szt.3 bez efektu pamięci |  |  |
|  | Elektrody do stymulacji 2 kpl. dla dorosłych |  |  |
|  | Papier do drukarki szt. 2 |  |  |
|  | Ładowarka akumulatorów min. dwustanowiskowa |  |  |
|  | # Uchwyt do zawieszenia aparatu w karetce posiadający certyfikat CE lub deklarację potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1789 – certyfikat dołączony na wezwanie |  |  |
|  | Torba transportowa z kieszeniami na kable i elektrody |  |  |
|  | # Komunikacja i opisy na panelu sterującym w języku polskim |  |  |
|  | # Certyfikat CE potwierdzający zgodność # z Dyrektywą UE nr 93/42/EWG na defibrylator – dołączony na wezwanie |  |  |
|  | # Folder z opisem parametrów urządzenia – dołączony do oferty |  |  |
|  | # Instrukcja obsługi w języku polskim – dołączona do dostawy |  |  |
|  | # Gwarancja z min 24 miesiące oraz karta gwarancyjna -dołączona do dostawy. Parametr punktowany |  |  |
|  | # 5-letnia licencja na aplikację wraz ze wszystkimi aktualizacjami dostępnymi w tym okresie- dołączona do dostawy |  |  |
|  | # Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego w zakresie opisanym w instrukcji użytkowania |  |  |
|  | # Wykonanie konfiguracji dostarczonych aparatów do pracy w - w ramach istniejącego jednolitego systemu telemedycznego w ostrych zespołach wieńcowych w Małopolsce |  |  |
|  | # Bezpłatny przegląd techniczny wykonany zgodnie z zaleceniami producenta po 12-tu i 24-rech miesiącach użytkowania sprzętu, w miejscu eksploatacji aparatu – w siedzibie Zamawiającego |  |  |
|  | # Gwarantowany czas reakcji od zgłoszenia awarii w zakresie defibrylatora oraz w zakresie aplikacji max. do 24 godz. |  |  |
|  | # Gwarantowany czas od zgłoszenia awarii do jej usunięcia w zakresie defibrylatora do 7 dni roboczych, w zakresie aplikacji max. do 2 dni roboczych |  |  |
|  | # Zapewnienie defibrylatora zastępczego na czas naprawy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych |  |  |
|  | # W okresie gwarancji przesłania defibrylatora do naprawy lub przyjazd serwisanta będzie na koszt Wykonawcy. |  |  |

Wypełnić kolumny nr 3 i 4

Oświadczam, że sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie 
z przeznaczeniem oraz instrukcją użytkowania nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

…………………………….

podpis Wykonawcy