3/SPMED/2018  		        Załącznik nr 1b do SIWZ

Załącznik nr  1 do umowy

Dla części  nr 3 zamówienia

- FORMULARZ - OFERTOWY (strona pierwsza)

- Wykonawca : ......................................................................................................................

Adres : ................................................................................................................................

Dane kontaktowe : Nr telefonu : …..………………. nr faxu : …….………………………

adres e-mail : .................................................................................

składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ

tj.  respiratorów transportowych

Marka/producent ………………….., typ i model ……………… rok produkcji……………..

wersja, wariant .......................................................................    (zgodnie z certyfikatem)

Wykonawca oświadcza, że;

- Oferowany przedmiot zamówienia jest nowy, wyprodukowany w …………….roku, spełnia wymagania określone w SIWZ.

- Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie do  …………dni (max do 30 dni) od daty zawarcia umowy.

- Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ………………..miesięcy (min. 24 miesiące).

- Zapewnię bezpłatny serwis przedmiotu umowy w okresie gwarancji obejmujący usuwanie awarii (lub dostarczenie sprawnego urządzenia o takich samych parametrach ) wynikającej z wady przedmiotu umowy dostarczonego przez  Wykonawcę.

- Adres serwisu ………………………………………………………………………………………………..,

numery telefonów, faksów, adresy e-mail do zgłaszania awarii : telefon:……………………..........., fax: ………………………………, e-mail :………………………………………

- Akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.

- Cena przedmiotu zamówienia (bez podatku VAT) zawiera  wszystkie koszty  wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego za wyjątkiem podatku VAT.

- Wniosłem wymagane wadium w wysokości ..................... PLN, w formie .................................... .

które należy zwrócić na adres / konto .............................................................................................

- Osoba do kontaktów z Zamawiającym ( wpisać imię i nazwisko) ……………………………………..

- Osoba, która będzie podpisywać umowę w przypadku wybrania oferty – podać imię i nazwisko oraz stanowisko…………………………………………………

- Zamówienie zrealizuje sam / przy udziale podwykonawców *

- Firma , którą reprezentuję jest / nie jest *  małym, średnim przedsiębiorstwem w odniesieniu do Ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej(tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1829 )

* / niepotrzebne skreślić

………………………………

(podpis Wykonawcy)

3/SPMED/2018

Załącznik nr 1b do siwz

Dla części  nr 3 zamówienia      					        	Załącznik nr 1 do umowy

FORMULARZ – OFERTOWY (strona druga)

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Wartość jednostkowa netto (bez VAT) | Podatek VAT (PLN) | Cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT) | Wartość netto (bez VAT) Kol.3x4 | Podatek VAT (PLN) Kol.3x5 | Cena brutto (z podatkiem VAT) Kol.3x6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Respiratory transportowe | 6 |  |  |  |  |  |  |

1.	Cena przedmiotu zamówienia  :

a)  	wartość netto (bez podatku VAT) kol.7   :……….……...……...........PLN

(słownie: ...........................................................................................................................)

b)  	podatek VAT kol. 8: ………………......PLN

(słownie: ...........................................................................................................................)

c) 	cena brutto  ( z podatkiem VAT), kol.9 :	.….............…….. PLN

(słownie: .........................................................................................................................)

………………………………

(podpis Wykonawcy)

3/SPMED/2018

Załącznik nr 1b do SIWZ

Dla części nr 3 zamówienia   					      		Załącznik nr 1 do umowy

FORMULARZ - OFERTA (strona trzecia)

|  | ## Wymagane minimalne parametry ## respiratora transportowego | ## Czy spełnia wpisać ## Tak/ Nie | Wpisać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | ## 3 | 4 |
|  | ## Producent |  |  |
|  | ## Nazwa, typ |  |  |
|  | ## Kraj pochodzenia |  |  |
|  | ## Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018r. |  |  |
| 1. | Wentylacja dorosłych, dzieci i niemowląt o masie ciała od 10kg |  |  |
| 2. | Możliwość zastosowania respiratora podczas transportu pacjenta ambulansem – mocowanie/uchwyt ścienny spełniający wymogi normy PN-EN 1789 w zakresie odpowiedniego umocowania w trakcie transportu w ambulansie. |  |  |
| 3. | Autotest poprawności działania urządzenia po każdym uruchomieniu respiratora |  |  |
| 4. | ## Parametry wentylacji : |  |  |
| a) | Regulacja objętości oddechowej w zakresie nie mniejszym niż 3-20 l/min |  |  |
| b) | regulacja częstości oddechowej w zakresie nie mniejszym niż 5-40 oddechów/min |  |  |
| c) | Niezależna regulacja objętości oddechowej i częstości oddechowej |  |  |
| d) | Możliwość wykonania przez pacjenta oddechu spontanicznego w dowolnym momencie cyklu wentylacji Parametr punktowany : Posiada możliwość – 10pkt., Nie posiada – 0pkt. |  |  |
| e) | wartości stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej: 45% lub 100%, 50% lub 100%, 60% lub 100% oraz wentylacja 100% tlenem |  |  |
| 5. | Moduł sterowania : |  |  |
| a) | zasilanie w tlen o ciśnieniu min. od 2,7 do 6,0 bar |  |  |
| b) | Zasilanie bateryjne panelu sterowania z czasem pracy baterii min 1 rok |  |  |
| 5. | ## Alarmy: |  |  |
|  | alarm dźwiękowy: - nadmiernego wzrostu ciśnienia w obwodzie oddechowym - niskiego ciśnienia - rozładowania baterii |  |  |
| 6. | ## Obwód oddechowy : |  |  |
| a) | ## Układ oddechowy tj. rury oddechowe z zaworem pacjenta 1x użytku |  |  |
| b) | zastawka PEEP regulowana w zakresie nie mniejszym niż 5-20 cm H2 0 z możliwością sterylizacji w autoklawie |  |  |
| 7. | ## Zakres temperatur stosowania: |  |  |
| a) | ## minimalna temperatura stosowania nie wyższa niż –10ºC |  |  |
| b) | ## maksymalna temperatura stosowania nie niższa niż 40ºC |  |  |
| 8. | Waga urządzenia bez układu pacjenta nie większa niż 3 kg Parametr punktowany: do 2 kg włącznie – 20 pkt. powyżej 2 kg do 2,5 kg włącznie – 10 pkt. od 2,5 kg – 3 kg – 0 pkt. |  |  |
| 9. | W zestawie z aparatem: |  |  |
| a) | Układ oddechowy pacjenta jednorazowego użytku – 10 szt. |  |  |
| b) | przewód ciśnieniowy zasilający w tlen z końcówką szybkozłączką typ AGA min 2 mb - 1 szt. |  |  |
| c) | uchwyt do mocowania aparatu na ścianie karetki, lub na szynie Modura |  |  |
| d) | Zastawka PEEP - 1 szt |  |  |
| 10 | Szkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie opisanym w instrukcji użytkowania |  |  |
| 11 | Dwa w odstępach 12-miesięcznych przeglądy techniczne bezpłatne w ramach gwarancji wykonane przez autoryzowany serwis |  |  |
| 12 | Gwarantowany czas reakcji od zgłoszenia awarii do jej usunięcia do 7 dni roboczych |  |  |
| 13 | W okresie gwarancji przesłanie aparatu do naprawy lub przyjazd serwisanta będzie na koszt Wykonawcy |  |  |
| 14 | Instrukcja obsługi w języku polskim dołączona do dostawy |  |  |
| 15 | Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności z Dyrektywą UE 93/42/EWG na aparat– dołączona na wezwanie |  |  |
| 16 | Certyfikat lub deklaracja potwierdzająca spełnienie wymogów Normy 1789 dla uchwytu/wieszaka na aparat – dostarczona na wezwanie. |  |  |
| 17 | Folder aparatu – dołączony do oferty |  |  |
| 18 | Gwarancja min. 24 miesiące oraz karta gwarancyjna - dołączona do dostawy. Parametr punktowany |  |  |

Wypełnić kolumny nr 3 i 4

Oświadczam, że sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją użytkowania nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

.....................................................

podpis Wykonawcy